И Э В И –0 2

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИМПУЛЬСА

И Э В И  - 02

Техническое описание,

инструкция по эксплуатации

ВЮСК.411152.001 РЭ

- ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации (в дальнейшем  - ТО) является руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию измерителя энергии высоковольтного импульса  «ИЭВИ-02».

| Не приступайте к работе с измерителем энергии высоковольтного импульса «ИЭВИ-02», не изучив настоящее техническое описание. При прохождении импульса, на разрядной платформе присутствует напряжение более 1500 В! |  |
| --- | --- |

- НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Измеритель энергии высоковольтного импульса «ИЭВИ-02» (в дальнейшем - измеритель) предназначен для измерения энергии импульсов, подаваемых на его высоковольтный вход от внешних источников (например,  дефибриллятора) и сохранения результатов измерения в памяти измерителя. Предусмотрен режим  проверки дефибрилляторов, имеющих функцию синхронизации импульса от ЭКГ.

2.2. Прибор должен эксплуатироваться в помещениях при нормальных климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от +15 до +250С;

- атмосферное давление 760 + 30 мм.рт.ст.;

- относительная влажность до 80%.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Диапазон измерения энергии высоковольтного импульса:

-от 5 до 50 Дж, при амплитуде импульса до 2кВ;

-от 50 до 650 Дж, при амплитуде импульса от 2кВ до 8кВ

3.2 Длительность высоковольтного импульса 0,1 - 20мс.

3.3 Абсолютная  погрешность  измерения  энергии  в  диапазоне  от 5 до 50 Дж, не более 2,5 Дж.

3.4 Относительная  погрешность  измерения энергии в диапазоне  от 50 до 650 Дж, не более  5.

3.5 Отношения  коэффициентов передачи усилителей по высоковольтному и низковольтному входам - 0,001  2%.

3.6 Активное сопротивление эквивалентной нагрузки 25  2%, 50  2%, 100  2% (Ом)

3.7 Электрическая прочность изоляции между цепями сетевого питания 220 В и корпусом измерителя в нормальных условиях не менее 4 кВ.

3.8 Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях не менее 20 Мом.

3.9 Номинальное напряжение и частота питающей сети 220+22 В, 50+0,5 Гц.

3.10 Мощность, потребляемая от сети – не более 10 ВА.

3.11. Габаритные размеры измерителя - 200х160х55 мм.

3.12. Масса измерителя (с боксом для переноски) – не более 3кГ.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор поставляется в комплекте:

- измерительный блок  – 1 шт.;

- разрядная платформа – 2 шт.;

- контактная колодка (штекер) – 1 шт.;

- кабель соединительный – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель связи USB – 1 шт.;

- программное обеспечение на CD диске – 1шт.

- паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации, инструкция оператора – 1 экз.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия измерителя энергии импульса «ИЭВИ-02» основан на регистрации напряжения на сопротивлениях нагрузки с последующим вычислением энергии  с визуализацией амплитудно-временных характеристик подаваемого импульса.

Функциональная схема измерителя приведена на рис.1.

Измеритель включает в себя следующие основные узлы:

- усилитель – аттенюатор;

- аналого-цифровой преобразователь (АЦП);

- микроконтроллер (МК);

- схему индикации результата измерений;

- блок формирования ЭКГ

- блок питания (БП).

Измеряемый импульс подается на высоковольтный вход усилителя-аттенюатора. С выхода усилителя напряжение измеряемого импульса поступает на сумматор напряжения, второй вход которого связан с низковольтным входом прибора. Выход сумматора является низковольтным выходом прибора и связан с входом АЦП. Далее коды чисел с выхода АЦП поступают в МК. Считывание 12-ти разрядного кода АЦП в порты МК проводится двумя байтами, один из которых содержит 8 младших, а другой - 4 старших разряда.

АЦП управляется сигналами МК. МК по заданной программе осуществляет расчет энергии импульса и выводит результат расчета на схему индикации результата измерения.

В режиме проверки дефибрилляторов, имеющих функцию синхронизации импульса от ЭКГ,  на высоковольтный вход прибора выводится электрический сигнал, имитирующий  ЭКГ.

Низковольтный                                     Выход

| вход # Усилитель # аттенюатор | ## АЦП |
| --- | --- |
| Высоковольтный вход |  |

## МК

+ 5 В      -5 В

## Блок

индикации

БП

## Блок

Формирования ЭКГ

220 В

 5 В                                             50 Гц

Рис.1 Функциональная схема измерителя.

Низковольтный вход прибора используется для проверки его метрологических характеристик.

Органы управления расположены на передней панели измерителя (Рис. 2).

На боковых панелях измерителя (Рис. 3 – 6) установлены гнезда переключателя нагрузки, входные гнезда высоковольтных входов, гнездо сетевого питания, разъемы низковольтных входа и выхода (закрыты заглушками).

Переключение нагрузки осуществляется переносом контактной колодки в соответствующее гнездо (Рис.6).

К клеммам высоковольтных входов (Рис. 3) проводами подключается платформа с пластинами (например, для подсоединения разрядных чашек дефибриллятора).

На передней панели установлены:

- пленочная клавиатура;

- жидкокристаллический индикатор.

1

2

Рис.2

Передняя панель измерителя высоковольтного импульса

ИЭВИ-02

- Жидкокристаллический индикатор

- Мембранная клавиатура (органы управления)

3

Рис.3

Боковая панель измерителя высоковольтного импульса

ИЭВИ-02

- Гнезда высоковольтных входов

Внимание – высокое напряжение!

4

5

Рис.4

Боковая панель измерителя высоковольтного импульса

ИЭВИ-02

- Сетевой выключатель

- Гнездо сетевого питания

6        7                      8

Рис.5

Боковая панель измерителя высоковольтного импульса

ИЭВИ-02

- Низковольтный вход (гнездо желтого цвета)

- Выход прибора (гнездо красного цвета)

- Подключение компьютера (USB)

9

Рис.6

Боковая панель измерителя высоковольтного импульса

ИЭВИ-02

- Гнезда переключателя нагрузочного сопротивления

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Измеритель по электробезопасности соответствует требованиям  ГОСТ Р 52319-2005, выполнен по классу защиты II и при эксплуатации дополнительного заземления не требует.

6.2. Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 – IP 20.

6.3. В целях обеспечения мер безопасности лиц, осуществляющих  ремонт измерителя, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- вскрывать измеритель ранее, чем через 30 минут после отключения его от источника питания;

- ремонтировать измеритель специалистам, не имеющим допуск к работам при напряжении свыше 1000 В.

В случае нарушения правил эксплуатации прибора, установленных изготовителем, может ухудшиться защита, примененная в приборе.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

7.1. Перед установкой измерителя необходимо проверить:

- комплектность измерителя;

- отсутствие видимых механических повреждений;

- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации.

- состояние соединительных проводов; чистоту разъемов и клемм.

7.2. При установке измерителя рекомендуется выбрать место, удаленное на расстояние не менее 1 м от труб отопительной системы и металлических конструкций.

7.3. Если измеритель длительное время находился в условиях    повышенной влажности или температуры, резко отличающихся от рабочих, необходимо выдержать измеритель в течение не менее 4 часов при нормальных климатических условиях.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

8.1. Перед началом работы внимательно изучите техническое

описание и инструкцию по эксплуатации, а также ознакомьтесь с расположением и назначением органов управления и контроля на передней и задней панелях измерителя.

8.2. Разместите измеритель на рабочем месте, обеспечив удобство работы и беспрепятственный доступ к выключателю электропитания

8.3. Подсоедините кабель сетевого питания к разъему «220 В» на боковой стенке измерителя.

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

9.1. Подготовка к проведению измерений.

9.1.1. Подсоединить кабелем платформы с контактными пластинами к гнездам высоковольтных входов измерителя (рис.3).

9.1.2. Выбрать требуемое нагрузочное сопротивление с помощью установки контактной колодки в соответствующее гнездо прибора (рис. 6).  При использовании  блоков добавочных сопротивлении (50 Ом и 25 Ом) в разрядных платформах (поставляются по отдельному заказу) дополнительно возможно  измерение энергии  на сопротивлениях 75, 125, 150 и 175 Ом. (см. Приложение 1)

9.1.3. Подсоединить шнур питания к электрической сети (рис.4).

Переключатель «СЕТЬ» должен находиться в выключенном состоянии.

9.1.4. Переключатель «СЕТЬ» установить в положение «ВКЛ», при этом  на дисплее измерителя (ЖКИ) должно появиться меню для выбора режима работы.

[А] - режим измерения

[В] - режим просмотра архива

[С] - режим связи с компьютером

[4] -  служебные функции

Для выбора режима измерения нажать кнопку [А].

9.2. Проведение измерений.

9.2.1. Подготовить к работе источник измеряемого импульса (дефибриллятор) согласно его эксплуатационной документации.

9.2.2. Установить предел измерения энергии, нажимая кнопку [А] (перед первым измерением рекомендуется использовать предел 800Дж).

9.2.3. Нажать  кнопку [#].

На ЖКИ устанавливается надпись «[*]- отказ  [#] -измерение».

Нажать кнопку [#].

На ЖКИ установится надпись “Ожидание импульса”.

9.2.4. Приложить электроды источника измеряемого импульса (дефибриллятора) к контактным пластинам платформ и подать импульс на измеритель. Через 1-2 сек на ЖКИ отображаются график напряжения и результат измерения энергии.

В поле ЖКИ выводятся значения:

- энергии импульса за 20 мс измерения и максимальная амплитуда;

- энергии W (Дж) от точки начала импульса до точки, соответствующей положению маркера;

- напряжения V (В) в точке, определяемой маркером;

- точки положения маркера t в мс;

Изменить положение маркера можно нажатием соответствующей клавиши, установив его в нужное положение. При этом на экране ЖКИ высвечиваются новые значения W, V, t.

9.2.5. Результаты измерения могут быть сохранены в памяти после нажатия кнопок  [#], [В]  c занесением идентификационных номеров проверяемых приборов.

Для последующих измерений следует вывести измеритель в режим «Ожидание импульса» нажав кнопки  [А], [#].

ВНИМАНИЕ!

Измерения производить не чаще 1 раза в 2 минуты, во избежание перегрева нагрузочных сопротивлений. (для контроля, на дисплей выводится текущая температура нагрузочных сопротивлений: строка «Т нагрузки», не более +60°С)

9.3. Проведение измерений в режиме синхронизации с ЭКГ.

9.3.1. На странице выбора параметров измерения, с помощью кнопки [С] выбрать тип ЭКГ, подаваемой на вход прибора (возможные варианты:

«ЭКГ тип 1» - имитация стандартной ЭКГ;

«ЭКГ тип 2» - имитация ЭКГ при фибрилляции предсердий;

«ЭКГ тип 3» - имитация ЭКГ при фибрилляции желудочков).

9.3.2. Провести процедуру измерения, согласно пункту 9.2.

9.3.3. При работе в режиме синхронизации с ЭКГ, на странице отображения измеренного сигнала, в нижней строке отображается подсказка: «[0]-ЭКГ синхр» - при нажатии на кнопку [0] на экран выводится фрагмент ЭКГ, использованной для синхронизации при проведении данного измерения, с наложенным на него условным изображением зарегистрированного импульса. Импульс дефибриллятора всегда отображается в середине шкалы времени в виде вертикальной линии (обозначен стрелкой с надписью «Импульс»), а положение фрагмента ЭКГ смещается по оси времени в зависимости от момента прихода импульса.

9.3.4. Интервал времени между моментом прихода импульса дефибриллятора и характерными точками ЭКГ  в диапазоне ± 500 мс может быть измерен с помощью маркера, отображаемого на экране в виде второй вертикальной линии, который перемещается кнопками  [1] и [2].

9.3.5. При сохранении результата измерения в памяти прибора, дополнительно  запоминается информация о типе фрагмента ЭКГ и моменте прихода импульса дефибриллятора.

10.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Специального технического обслуживания прибор не требует.

10.2. Техническое состояние измерителя проверяется 1 раз в месяц с целью установления его пригодности для дальнейшего использования по назначению. Проверка технического состояния измерителя включает в себя внешний осмотр и проверку его работоспособности.

10.3. Перед началом работы следует удалять пыль и остатки электропроводящего геля, в случае его применения, с поверхности контактных пластин разрядных платформ.

10.4. Протирка поверхностей измерителя осуществляется тканевой салфеткой с применением моющего средства по МУ 287-113-98, состоящего из 3-х% раствора перекиси водорода с добавлением 0.5% синтетического моющего средства по ГОСТ 25644.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик измерителя «ИЭВИ-02», указанным в разд. 3 ТО, при  соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента поставки потребителю

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Измеритель в  заводской транспортной таре разрешается транспортировать любым видом транспорта на любые расстояния, при условии крепления тары с упакованной аппаратурой  к кузову транспортного средства с целью предохранения от смещений, а также исключения непосредственного воздействия осадков.

Погрузка и выгрузка тары с аппаратурой должна проводиться со всеми предосторожностями, исключающими удары и повреждения тары.

13.МАРКИРОВАНИЕ

Наименование и условное обозначение измерителя, товарный знак предприятия и знак государственного реестра нанесены в правой части лицевой панели.

Заводской порядковый номер измерителя и год изготовления расположены на задней панели.

14. ПОВЕРКА ПРИБОРА

Настоящий раздел устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок (калибровки) прибора (при выпуске из производства, находящихся в эксплуатации, на хранении и выпускаемых из ремонта).

Межповерочный интервал периодической поверки –12 месяцев.

14.1. Операции  и средства поверки.

При проведении поверки производятся операции, указанные в табл. 1.

Таблица 1

| Номер пункта раздела поверки | Наименование операций, производимых при поверке |
| --- | --- |
| 14.2.1. | Внешний осмотр |
| 14.2.2 | Опробование |
| 14.2.3. | Определение действительного значения сопротивлений нагрузки. |
| 14.2.4-14.2.5 | Определение отношения коэффициентов передачи по высоковольтному и низковольтному входам |
| 14.2.6. | Определение абсолютной и относительной погрешностей измерения энергии импульса. |
| 14.2.7. | Измерение сопротивления изоляции. |

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха (205)0 С;

- относительная влажность воздуха (6515)%;

- атмосферное давление 84 – 106 кПа (630 – 800 мм.рт.ст.);

- напряжение источника питания (220  22) В;

- частота (50  0,5) Гц.

Питающая сеть не должна иметь резких скачков напряжения, рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей, вибрации и тряски.

При проведении поверки должны применяться следующие средства поверки:

Таблица 2

| Наименование средств поверки | Основные технические характеристики средства поверки |  | Рекомендуемое средство поверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пределы измерения | Погрешность |  |  |
| Мегомметр | 0-2000 кОм; 0-1000 МОм; Uном. = 2500 В |  250 В | М 4100/5 |  |
| Генератор сигналов специальной формы | 0,001-1 106 Гц 0,5 мВ – 5В |  2 % | Г6-28 |  |
| Вольтметр цифровой | U: 0,1 –1000 В; R: 0,1 Ом – 10 МОм |  0,1 %  0,15 % | В7-34 |  |

Примечание. Допускается использовать другие испытательные средства, обеспечивающие необходимую точность измерений.

Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- произвести внешний осмотр прибора;

- проверить комплектность прибора, наличие технической документации;

- разместить прибор на рабочем месте, обеспечив удобство работы и исключив попадание на дисплей прямых солнечных лучей;

- на рабочем месте не должно быть посторонних предметов.

14.2. Проведение поверки.

14.2.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра	должны быть проверены:

- комплектность прибора согласно разделу 4 ТО;

- отсутствие видимых механических повреждений, влияющих на работоспособность прибора;

- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений.

14.2.2. Опробование.

При опробовании проверяется действие органов управления и индикации измерителя в соответствии с разделом 9.1 ТО.

14.2.3. Определение действительного значения сопротивления нагрузки измерителя.

14.2.3.1.   Установить на вольтметре режим измерения сопротивления.

14.2.3.2. Измерить сопротивление между контактами высоковольтного входа измерителя в положениях переключателя нагрузки прибора 25 Ом, 50 Ом,100 Ом.

14.2.3.3.  Определить относительную погрешность сопротивления нагрузки по формуле (3).

δalignlR=Rизм−RустRуст∗100%      (3)

где R – относительная погрешность нагрузочного сопротивления, %

RИЗМ. –   измеренное значение сопротивления, Ом;

RУСТ.  –  установленное значение сопротивления

(RУСТ. = 25, 50, 100 Ом).

Результаты считаются удовлетворительными, если отклонение измеренного значения сопротивлений нагрузки от номинального не превышает   2%.

14.2.4. Определение отношения  коэффициентов передачи усилителя по низковольтному и высоковольтному входам.

14.2.4.1. Отключить от прибора «ИЭВИ-02» колодку переключателя нагрузочного сопротивления.

ВНИМАНИЕ!  Подача напряжения 220 В на контактные пластины с неотключённой колодкой переключателя приводит к выходу из строя прибора.

14.2.4.2. Включить прибор, установить предел измерения 50 Дж.

14.2.4.3. Подать на контактные пластины высоковольтного входа напряжение сети: 220 В, 50 Гц.

14.2.4.4.Измерить вольтметром величину напряжения UВВ. на высоковольтном входе.

14.2.4.5.Подключить вольтметр к выходу измерителя, (Рис.5), (гнездо красного цвета) и измерить величину напряжения UВ1.

Для получения более точных результатов измерения производить одновременно, используя два вольтметра.

14.2.4.6. Определить величину коэффициента передачи усилителя по формуле (4).

Квв= Uвв/Uв1                  (4)

где  UВВ. – напряжение на высоковольтном входе, В.

UВ1 – напряжение на выходе, В.

14.2.5 Определение коэффициента передачи усилителя по низковольтному входу.

14.2.5.1. Подать на низковольтный вход (Рис.5) (гнездо желтого цвета) с генератора   синусоидальный   сигнал   частотой   50 Гц,   амплитудой Uампл = 1,414 В (Uэфф = 1,0 В).

14.2.5.4. Измерить вольтметром величину напряжения UНВ  на низковольтном входе.

14.2.5.5.  Подключить вольтметр к выходу измерителя (гнездо красного цвета), и измерить величину напряжения Uв2.

Для получения более точных результатов измерения производить одновременно, используя два вольтметра.

14.2.5.6.Определить величину коэффициента передачи усилителя по формуле (5).

Kнв=Uнв/Uв2                  (5)

где UНВ. – напряжение на низковольтном входе, В.

UВ2. – напряжение на выходе, В.

14.2.5.7. Определить отношение коэффициентов передачи по низковольтному и высоковольтному входам по формуле  (6):

N=Кнв/Kвв                     (6)

Результаты считаются удовлетворительными, если рассчитанное значение отношения находится в пределах от 0,00098 до 0,00102.

14.2.5.8. Выключить измеритель.

14.2.6 Определение абсолютной и относительной погрешности измерения энергии импульса.

14.2.6.1. Установить на генераторе режим генерации сигнала синусоидальной формы частотой 100 Гц.

14.2.6.2. Подключить генератор к низковольтному входу измерителя (гнездо желтого цвета).

14.2.6.3. Включить измеритель, установить предел измерения 50 Дж., величину нагрузки 50 Ом.

14.2.6.4. Установить на выходе генератора напряжение Uампл=0,250 В (Uэфф=0,177 В) с точностью  0,001 В.

14.2.6.5. Провести измерение энергии поданного импульса, сняв показания прибора  на отрезке 10 мс и сравнить результат измерения с результатом, рассчитанным по формуле (7):

Uэфф2Т106

Qsin р =   -------------------               (7)

Rн

где: Qsin р – расчетная энергия синусоидального импульса, Дж;

Uэфф - эффективное значение напряжения, В;

Т- длительность импульса, сек;

Rн- значение установленного на измерителе  сопротивления       нагрузки, Ом.

14.2.6.6. Рассчитать значение абсолютной погрешности измерения:

Δабс = Qsin и Qsin p 			(8)

где: Δабс – абсолютная погрешность измерения, Дж;

Qsin и - измеренная энергия импульса, Дж;

Qsin р  - расчетная энергия импульса, Дж.

14.2.6.7. Произвести измерения энергии поданного импульса и расчеты абсолютной погрешности измерений для значений напряжений Uампл=0,250 В (Uэфф=0,177 В) и Uампл=0,50 В (Uэфф=0,354 В), Uампл=1,0 В (Uэфф=0,707 В) и значений нагрузки в соответствии с табл. 3.

Результаты считаются удовлетворительными, если значение абсолютной погрешности измерения находится в пределах + 2,5 Дж.

14.2.6.8. Установить на измерителе предел измерения 800 Дж., величину нагрузки 50 Ом.

14.2.6.9. Установить на выходе генератора напряжение Uампл=1,00 В (Uэфф=0,707 В) с точностью  0,001 В.

14.2.6.10. Провести измерение энергии поданного импульса, сняв показания прибора  на отрезке 10 мс и сравнить результат измерения с результатом, рассчитанным по формуле (7).

14.2.6.11. Рассчитать значение относительной погрешности измерения:

Qsin и. – Qsin р

Δотн =   ------------------- х 100%              (9)

Qsin p

где: Δотн – относительная погрешность измерения, %;

Qsin и - измеренная энергия импульса, Дж;

Qsin р  - расчетная энергия импульса, Дж.

14.2.6.12. Произвести измерения энергии поданного импульса и расчеты относительной погрешности измерений для значений напряжений Uампл=1,0 В (Uэфф=0,707 В), Uампл=1,414 В (Uэфф=1,0 В), Uампл=1,80 В (Uэфф=1,275 В), Uампл=2,540 В (Uэфф=1,80 В) и значений нагрузки в соответствии с табл. 3.

Результаты считаются удовлетворительными, если значение относительной погрешности измерения находится в пределах + 5 %.

Таблица 3.  Расчетные значения энергии (Дж) синусоидального сигнала  частотой 100 Гц на отрезке 10 мс.

| Напряжение на входе |  | Сопротивление нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 Ом |  | 50 Ом |  | 100 Ом |  |
|  |  | Предел измерения энергии импульса |  |  |  |  |  |
| Uамп, В | Uэфф, В | 50 Дж | 800 Дж | 50 Дж | 800 Дж | 50 Дж | 800 Дж |
| 0,250 | 0,178 | 12,5 |  | 6,25 |  |  |  |
| 0,50 | 0,354 | 50,0 |  | 25,0 |  | 12,5 |  |
| 1,0 | 0,707 |  | 200,0 |  | 100,0 | 50,0 |  |
| 1,414 | 1,0 |  | 400,0 |  | 200,0 |  | 100,0 |
| 1,80 | 1,275 |  | 648,0 |  | 324,0 |  | 162,0 |
| 2,540 | 1,80 |  |  |  | 645,0 |  | 322,5 |

14.2.7. Определение электрического сопротивления изоляции.

Электрическое сопротивление изоляции, измеренное мегомметром между контактами сетевого разъема и входными клеммами «ИЭВИ-02» в нормальных климатических условиях, должно быть не менее 20 МОм.

14.3. Оформление результатов поверки

Положительные результаты поверки должны оформляться путем записи в паспорте прибора, заверенной поверителем, с нанесением оттиска поверительного клейма.

Приборы, имеющие отрицательные результаты поверки, в эксплуатацию не допускаются.

15. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Измеритель энергии высоковольтного импульса  «ИЭВИ-02» допускается хранить в течение 6-ти месяцев в транспортной упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +1 до +400С и относительной влажности до 80%.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот, а также газов, вызывающих коррозию.

16. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе или неисправности измерителя «ИЭВИ-02» в период гарантийных обязательств, потребителем должен быть составлен акт о несоответствии прибора требованиям ТО и, вместе с  прибором, направлен на предприятие-изготовитель по адресу:

192171, Санкт-Петербург,

ул. Фарфоровская, 30, пом. 2Н.

ООО «Диамант»

# т/ф (812)568-48-52; 568-48-54

Приложение 1.

Измерение энергии импульса с использованием

дополнительных нагрузочных сопротивлений.

Прибор ИЭВИ-02 предназначен для измерения энергии высоковольтного импульса на сопротивлениях нагрузки 25 Ом, 50 Ом  и 100 Ом.

При использовании  блоков добавочных сопротивлении 50 и 25 Ом в разрядных платформах (поставляются по отдельному заказу) возможно  измерение энергии, дополнительно,  на сопротивлениях 75, 125, 150 и 175 Ом.

Для включения добавочных сопротивлений  необходимо установить штекер  соединительного кабеля в соответствующие гнезда на разрядных платформах. При этом дополнительные сопротивления  суммируются с сопротивлением прибора, определяемым положением штекера нагрузок.

Для корректного измерения с использованием дополнительных нагрузок, необходимо в меню прибора указать  величину дополнительной нагрузки:  25, 50 или 75 Ом (выбор производится с помощью кнопок [1] и [2 ].

ВНИМАНИЕ!

При работе со стандартными нагрузками (25, 50, 100 Ом)  штекеры соединительного кабеля должны быть установлены в гнезда «0» на обеих разрядных платформах!